- 概 述

| 建设项目 | 项目名称 | 淄博市中心医院核医学、电子直线加速器、DSA及医用X射线装置项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目性质 | 已建 | 建设地点 |  |  | 淄博市张店区共青团路54号 |  |
| 建设单位 | - 单位名称 | 淄博市中心医院 |  |  |  |  |  |
|  | 通信地址 | 淄博市张店区共青团路54号 |  |  |  |  |  |
|  | 法人代表 | 李忠泰 |  | 邮政编码 |  |  | 255001 |
|  | 联系人 | 孟庆德 |  | 联系电话 |  |  | 13053327535 |
| 环评报告表 | 编制单位 | 中国人民解放军军事医学科学院 |  |  | 完成时间 |  | 2008年8月 |
|  | 审批部门 | 山东省环境保护局 |  |  | 批复时间 |  | 2008年12月31日 |
| 验收监测 | 验收监测单位 | 山东省核与辐射安全 监测中心 |  |  | 监测时间 |  | 2015年1月13日—1月15日 |
| 项目投资 | 项目总投资 | 4480万元 |  |  | 环保投资 |  | 380万元 |
| 验收项目 现状 | 射线装置 | 电子电子直线加速器 |  |  | 1台 |  | Ⅱ类 |
|  |  | DSA装置 |  |  | 1台 |  | Ⅱ类 |
|  |  | C型臂 |  |  | 1台 |  | Ⅱ类 |
|  |  | X射线装置 |  |  | 12台 |  | Ⅲ类 |
|  | 核医学应用 | ECT（99mTc）项目 |  |  | 1处 |  | 乙级非密封源工作场所 |
|  |  | 核素治疗项目（131I、89Sr、） |  |  |  |  |  |
|  |  | 放射免疫（125I） |  |  |  |  |  |
| 引 言 淄博市中心医院始建于1950年是淄博市规模最大的一所综合性三级甲等医院是全市医疗、教学、科研和预防保健中心。医院占地48147平方米医疗用房61482平方米，开放病床1000 张，年门诊量6万人次，年住院病人2万余人次。医院医疗设备先进，现配备有电子电子直线加速器、DSA、C型臂、螺旋CT等大型精密医疗设备。 2008年8月，该医院委托中国人民解放军军事医学科学院对核医学、电子直线加速器、DSA及医用X射线装置项目进行了辐射环境影响评价，编制了《淄博市中心医院核医学、电子直线加速器、DSA及医用X射线装置项目环境影响报告表》，2008年12月31日该项目通过山东省环境保护局的审批，审批文号为鲁辐环表审[2008]238号。 2009年02月04日，淄博市中心医院由山东省环境保护局颁发辐射安全许可证，鲁环辐证[03072]，种类和范围：使用Ⅴ类放射源和Ⅱ类、Ⅲ类射线装置，乙级非密封放射性物质工作场所（使用），有效期至2014年02月03日。2014年02月04日，辐射安全许可证取得延续，鲁环辐证[03072]，种类和范围：使用Ⅱ类、Ⅲ类射线装置，乙级非密封放射性物质工作场所（使用），有效期至2019年02月03日。 根据有关法律法规要求，受淄博市中心医院的委托，山东省核与辐射安全监测中心承担了该项目竣工环境保护验收监测表的编制工作，于2015年1月13日—1月15日对该项目进行了现场验收监测与检查，编制并完成了《淄博市中心医院核医学、电子直线加速器、DSA及医用X射线装置项目竣工环境保护验收监测表》。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收监测目的 1.通过现场调查和监测，对该建设项目环境保护设施建设、运行及其效果、辐射的产生和防护措施、安全和防护、环境管理等情况进行全面的检查与测试，判断是否符合国家相关标准和环境影响报告表及其审批文件的要求； 2.根据现场监测、检查结果的分析和评价，指出该项目存在的问题，提出需要改进的措施，以满足国家和地方环境保护部门对建设项目环境管理和安全防护规定的要求； 3.依据环境影响评价文件及其批复提出的具体要求，进行分析、评价并得出结论、为建设项目竣工环境保护验收提供技术依据。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收监测依据 (1)《中华人民共和国环境保护法》，2014年； (2)《中华人民共和国放射性污染防治法》,2003年； (3)《建设项目环境保护管理条例》，国务院令第253号，1998年； (4)《放射性同位素与射线装置安全与防护条例》，国务院令第449号，2005年； (5)《建设项目竣工环境保护验收管理办法》，国家环境保护总局令第13号，2002年； (6)《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》，环境保护部第3号令，2008年； (7)《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》，环境保护部第18号令，2011年； (8)《关于建设项目环境保护设施竣工验收监测管理有关问题的通知》国家环境保护总局，环发〔2000〕38号； (9)《山东省辐射污染防治条例》，山东省人大常务委员会第37号令，2014年； (10) 《淄博市中心医院核医学、电子直线加速器、DSA及医用X射线装置项目环境影响报告表》，中国人民解放军军事医学科学院，2008年8月； (11) 《淄博市中心医院核医学、电子直线加速器、DSA及医用X射线装置项目环境影响报告表》的审批意见，鲁辐环表审[2008]238号，2008年12月31日； (12) 淄博市中心医院核医学、电子直线加速器、DSA及医用X射线装置项目竣工环境保护验收监测委托书。 |  |  |  |  |  |  |  |

二、项目与工程概况

项目基本情况 1. 项目名称 淄博市中心医院核医学、电子直线加速器、DSA及医用X射线装置项目。 2. 项目性质 已建。 3. 项目位置 淄博市张店区共青团路54号，地理位置图见图2-1。医院平面布局图见图2-2。 4.验收规模 该院核技术应用项目规模如下： （1）在用Ⅱ类射线装置3台，其中1台医用电子电子直线加速器，1台DSA数字血管减影机，1台C型臂。 （2）在用Ⅲ类医用X射线装置共12台。 （3）乙级非密封源放射性物质工作场所1处，使用 131I、99mTc、89Sr、125I等4种放射性核素治疗。 验收规模详见表2-1。 5.辐射防护与屏蔽 根据环评报告描述： （1）核医学ECT项目位于门诊楼最东头一层，建筑面积466m2。其上方为CT室，下方为加速器机房。核医学科各房间墙壁均为粘土砖和水泥结构，厚度约37cm。其中高活室、注射室、候诊室、ECT机房和病人专用厕所门的防护厚度为3mm铅当量。核医学科配备通风橱4个，其防护为前面10mmPb，侧面为8mmPb，后部与顶部为5mmPb，厨内配有排风装置，排风管道直通楼顶。核医学科还配备有2个大铅罐，防护厚度10mmPb；2个小铅罐，防护厚度5mmPb；淋洗铅罐4个，防护厚度5mmPb；1个大固体废物桶，防护厚度20mmPb；1个小固体废物桶，防护厚度10mmPb；铅衣4套。99mTc发生器屏蔽厚度为40mmPb，淋洗瓶亦有铅防护屏蔽。 （2）电子电子直线加速器位于门诊楼地下一层，上方为核医学科，南侧为药品仓库。加速器治疗室内径为8.1m×8.6m×3.0m，容积为208.98m3，室内面积为69.66m2。南北两侧屏蔽墙为主屏蔽，厚度为2500mm加72mm钢板；南北副屏蔽厚度为1200mm，东西墙为1200mm，室顶主屏蔽墙厚为2500mm加72mm钢板。防护门为含硼石蜡16cm加14mm铅板。加速器治疗室内设置通风系统，两个进风口分别位于治疗室顶部东北角和东南角，两台送风机送风量标称值分别为9000 m3/h、5500 m3/h。治疗室内有电视监控和对讲系统，治疗室防护门有门机联锁，张贴有电离辐射警示标志。 （3）医用X射线装置墙体均为370mm实体砖墙，并用防辐射砂浆20mm内涂，楼板均为15mm混凝土浇筑。CT机房内外门和观察窗为4mmPb ，放射科内外门和观察窗为3mmPb。

淄博市中心医院

图2-1淄博市中心医院地理位置图

- 表2-1 验收监测设备清单 放 射 诊 疗 设 备; 设备名称; 生产厂家; 设备型号; 装置类别; 位置; 现使用情况; 替代机器. 1. 电子直线加速器; 美国VARIAN; 2100C/D; Ⅱ; 加速器治疗室. 2. DSA; 美国通用; INNOVA2100; Ⅱ; 介入中心. 3.C型臂; 意大利; Sias; Ⅱ; /; 报废; OEC 9900 Elite. 4.模拟定位机; 新华医疗; SL-I; Ⅲ; 放疗中心. 5.骨密度仪; 美国通用; DPX-NT; Ⅲ; 骨密度室. 6.小C型臂; 美国通用; OEC7700; Ⅲ; 骨科病房; 报废; OE. 7.移动式小C型臂; 北京万东; HMC-36; Ⅲ; 手术室; 报废; BV Libra. 8.数字拍片机; 加拿大微视曼; EPISCOPE; Ⅲ; 放射科. 9.数字拍片机; 加拿大微视曼; EPISCOPE; Ⅲ; 放射科. 10.数字胃肠机; 美国通用; Prestige Ⅱ; Ⅲ; 放射科. 11.透视机; 日本岛津; BSX-50ACPAS; Ⅲ; 放射科; 报废; Ysio. 12.碎石机; 深圳惠康; HK.ESWL; Ⅲ; 放射科. 13.口腔全景机; 西门子; Orthophos; Ⅲ; 放射科; 报废; Othophos G5. 14.CT; 美国通用; Lightspeed; Ⅲ; CT室. 15.CT; 美国通用; Propeed; Ⅲ; CT室; 报废; Lightspeed VCT. - 注：批复文号为[2008]238号

图2-2 淄博市中心医院医院平面布局图

主要放射性污染物和污染途径 1.γ射线 核医学科工作人员在淋洗、标记、分装等操作以及99Mo—99mTc发生器本身和洗脱出99mTc、125I 、131I、89Sr等药物会对周围环境和公众产生γ外照射。 2.X射线 电子电子直线加速器、DSA及Ⅲ类医用X射线装置, 产生强光摄像，主要由X射线管和高压电源组成。电子在射到靶体之前被加速，这些高速电子突然阻挡，从而产生X射线。产生的X射线会随着射线装置的开、关而产生和消失。因此，在开机时间内所产生的X射线为主要辐射环境污染因素。 3.β辐射 核医学科在淋洗、标记、分装等操作时，放射性药物散落在周围，造成β表面沾污。这些药物放出β射线，造成β辐射。 4.中子辐射 当电子电子直线加速器的X射线能量高于10MeV时，高能光子会与X射线靶、一级准直器、X射线均整器和治疗准直器多种高原子序数的材料如铅、钨等发生(γ、n)光核反应，产生中子辐射。该医院使用的为6-18MeV的电子电子直线加速器，故中子辐射为主要辐射环境污染因素。 5.放射性废气、废液、固体废物 放射性废水主要来源于该院核医学科工作人员洗涤用水、服药患者的排泄物（包括呕吐物）以及冲洗水等。该院核医学科建有一个二级衰变池。病人专用洗手间及洗手池等产生的放射性废液通过专用管道直流式第一衰变池，让其自然衰变10个半衰期，容积6.75m3。废水先排入第一个衰变池，废水满后自动排入第二个衰变池自然衰变。 固体废物：放射性废物主要来源于注射器、棉棒、手套、擦污染地面的物品等。 因此，本次验收监测项目主要为X-γ辐射剂量率，β表面污染水平，中子剂量当量率以及水中总α、总β放射性分析。

三、环评批复要求落实情况

环境影响报告表及批复与验收情况的对比 淄博市中心医院核医学、电子直线加速器、DSA及医用X射线装置项目环境影响报告表及批复与验收情况的对比见表3-1。 表3-1环境影响报告表及批复与验收情况的对比 环境影响报告表批复意见（综述）; 验收时落实情况. 一、淄博市中心医院位于淄博市张店区共青团路54号。该院在用1枚90Sr-90Y放射源，活度为1.28×109Bq，为Ⅴ类放射源（1枚）；在用1台电子电子直线加速器（6～18MeV）、1台DSA（120kV/1000mA），1台C型臂（120kV/50mA），均属于Ⅱ类射线装置（3台）。在用2台CT机（140kV/600mA、140kV/350mA）、1台数字胃肠机（120kV/800mA）、1台透视机（125kV/500mA）、2台数字拍片机（150kV/630mA、150kV/630mA）、1台碎石机（100kV/300mA）、1台骨密度检测仪（75kV/1.5mA）、1台口腔全景机（90kV/20mA），1台模拟定位机（125kV/500mA）、2台小C型臂（100kV/20mA、110kV/30mA），均为Ⅲ类射线装置（12台），共15台。使用核素99mTc（日等效最大操作量为3.7×107Bq）用于ECT诊断、89Sr（日等效最大操作量为1.48×107Bq）用于骨瘤治疗、131I（日等效最大操作量为9.25×107Bq）用于甲状腺瘤治疗、125I（日等效最大操作量为1.20×104Bq）用于放免分析、使用14C（日等效最大操作量为7.40×103Bq）用于生化检测，属乙级非密封放射性物质工作场所。所有核技术应用项目均为已建。; 淄博市中心医院建设地址未变。 ①90Sr-90Y放射源已被收贮，有完整收贮手续； ② 环评中医用X射线装置存在更新与替代，具体规模型号见表2-1； ③核医学科目前使用的核素为99mTc、125I 、131I、89Sr，14C生化检测项目已取消。. 1、辐射安全与环境管理要责任到人，单位法人为辐射安全第一责任人。建立完善的设备操作规程、安全管理制度，健全辐射安全管理档案。; 医院签订了辐射安全责任书，法人代表李忠泰为第一责任人。医院建立了《操作规程》、《岗位职责》、《放射工作人员培训制度》、《放射诊疗设备安全管理制度》、《放射诊疗设备状态与防护检测制度》，健全了辐射安全管理档案。.

续表3-1 二、该项目应严格落实环境影响报告表提出的辐射安全与防护措施、要求和本批复的要求。; 2.在放射源、射线装置、放射性同位素使用或操作场所的适当位置设置位置正确、明显的放射性标志、标识和中文警示说明。; 该医院在射线装置、放射性同位素使用和操作场所的醒目位置设置了正确、明显的放射性标志、标识和中文警示说明。. 3.设置废水衰变池，使核医学科医疗过程中产生的放射性废水排入衰变池。衰变池的使用须严格按照程序使用，放射性废水储存超过10个半衰期后，经监测达到《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（18871-2002）的排放限值后方可按医疗废水处置。; 核医学科设置了两级废水衰变池，有病人专用厕所，医疗过程中产生的放射性废水排入衰变池。放射性废水注满第一级衰变池后流入第二级，经监测第二级废水衰变池中废水已达到《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（18871-2002）的排放限值。. 4.设置多个有防护能力的放射性废物衰变箱交替使用，并设贮存室。废弃放射性药物、注射器、纱布、药棉等放射性废物应做好日期标注，储存10个半衰期后，按医疗垃圾处理。; 该医院设置4个有防护能力的放射性废物衰变箱交替使用，并设贮存室。废弃放射性药物、注射器、纱布、药棉等放射性废物袋上有日期标注，在储存10个半衰期后，按医疗垃圾处理。. 5.设置病人专用卫生间、放射性废水专用通道和放射性废水衰变池。; 设置了病人专用卫生间、放射性废水专用通道和放射性废水衰变池。. 6.按照报告表分区，做好核医学科控制区、监督区的管理，防止无关人员进入。; 核医学科已划分控制区和监督区，并在醒目位置张贴警示标识，防止无关人员进入。. 7.放射工作人员须经过专业培训，孰知辐射防护知识、具备操作技能，获得培训合格证方可从事放射工作。; 该院共有112名放射工作人员，其中12人参加了辐射安全与防护知识初级培训，证书已过期；20人参加淄博市环保局组织的辐射安全与防护知识培训，其中13个证书已过期。. 8.做好放射工作人员个人剂量监督，建立个人剂量档案。建立PET/CT放射工作人员轮岗制度，确保注射、摆位人员受照剂量在《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（18871-2002）规定的限值内。; 该院对放射工作人员均配备了个人剂量计，有淄博市疾病预防控制中心进行个人剂量监测，建立了个人剂量档案。. 续表3-1 9. 配备必要的监测和防护设备，制定并严格执行辐射环境监测计划，定期向环保部门上报监测数据。; 配备了监测和防护设备，制定并严格执行了辐射环境监测计划，每年由医科院进行辐射环境监测，并向环保部门上报了监测数据。. 10.制定事故应急预案，建立放射源管理和放射性同位素使用登记制度，防止丢失被盗。; 制定了辐射事故应急预案，建立了《放射性同位素订购、领取、保管、使用制度》。. 11.确保公众和工作人员所受照射在《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（18871-2002）规定的限值内。; 根据现场监测数据估算和个人剂量检测报告，公众和工作人员所受照射在《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（18871-2002）规定的限值内。.

四、验收标准

验收标准 1.《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》(GB18871-2002) 根据《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》(GB18871-2002)的规定，工作人员的职业照射和公众照射的有效剂量限值列入表4-1。 表4-1 工作人员职业照射和公众照射剂量限值 职 业 工 作 人员; 公 众. 身体器官; 年有效剂量 或年当量剂量; 身体器官; 年有效剂量 或年当量剂量. 全身均匀照射; ≤20mSv; 全身均匀照射; ≤1mSv. 注：表中剂量限值不包括医疗照射和天然本底照射。 ①剂量限值 B1.1 职业照射 B1.1.1应对任何工作人员的职业照射水平进行控制，使之不超过下述限值： a)由审管部门决定的连续5年的平均有效剂量(但不可作任何追溯性平均)，20mSv； b)任何一年中的有效剂量，50mSv； B1.2 公众照射 B1.2.1实践使公众中有关关键人群组的成员所受到的平均剂量估计值不应超过下述限值： a)年有效剂量，1mSv； b)特殊情况下，如果5个连续年的年平均剂量不超过1mSv，则某一单一年份的有效剂量可提高到5mSv。 ②年管理剂量约束值 环评报告表取年有效剂量限值的1/10作为年管理剂量约束值，即对工作人员年管理剂量约束值不超过2mSv；对于公众年管理剂量约束值不超过0.1mSv。 ③表面污染控制水平 表面放射性污染控制水平见表4-2： 表4-2表面放射性污染控制水平（Bq/cm2） 表 面 类 型; β放射性物质. 工作台、设备、墙壁、地面; 控 制 区; 4×10. 监 督 区; 4.

④工作场所分级 非密封源工作场所的分级应按附录C（标准的附录）的规定进行。 第C1款，应按表4-3将非密封源工作场所按放射性核素日等效最大操作量的大小分级。 表4-3 非密封源工作场所的分级 级别; 日等效最大操作量/Bq. 甲; >4×109. 乙; 2×107～4×109. 丙; 豁免活度值以上～2×107. ⑤放射性废水向环境排放的控制 第8.6.2款规定，不得将放射性废液排入普通下水道，除非经审管部门确认是满足下列条件的低放废液，方可直接排入流量大于10倍排放流量的普通下水道，并应对每次排放作好记录： a）每月排放的总活度不超过10ALImin（ALImin是相应于职业照射的食入和吸入ALI值中的较小者，其具体数值可按B1.3.4和B1.3.5条的规定获得）； b）每一次排放的活度不超过1ALImin，并且每次排放后用不少于3倍排放量的水进行冲洗。 2.《临床核医学卫生防护标准》（GBZ120-2006） 第4.5款规定：合成和操作放射性药物所用的通风橱，工作中应有足够的风速（一般风速不小于1m/s），排气口应高于本建筑屋脊，并酌情设有活性炭过滤或其他专用过滤装置，排出空气浓度不应超过有关法规标准规定的限值。 第4.6款规定：凡Ⅰ类工作场所和开展放射性药物治疗的单位应设有放射性污水池，以存放放射性污水直至符合排放要求时方可排放。废原液和高污染的放射性废液应专门收集存放。 第4.7款规定：临床核医学工作场所应备有收集放射性废物的容器， 第5.6款规定：工作人员操作后离开放射性工作室前应洗手和进行表面污染监测，如其污染水平超过GB18871规定值，应采取相应去污措施。 第5.7款规定：从控制区取出任何物品都应进行表面污染水平检测，以杜绝超过GB18871规定的表面污染控制水平的物品被带出控制区。 第5.10款规定：放射性物质的贮存室应定期进行放射防护监测，无关人员不得入内。 第6.1款规定：使用治疗量发射γ射线放射性药物的区域应划为控制区。用药后患者床边1.5m处或单人病房应划为临时控制区。控制区入口处应有GB18871规定的电离辐射警告标志；除医务人员外，其他无关人员不得入内，患者也不应随便离开该区。 第6.2款规定：配药室应靠近病房，尽量减少放射性药物和已给药治疗的患者通过非放射性区域。 第6.4款规定：接受放射性药物治疗的患者应使用专用便器或者设有专用卫生间和浴室。 3.《电子加速器放射治疗放射防护要求》（GBZ126-2011） 5.3.4 终止照射后感生放射性的防护 5.3.4.1 此要求仅适用于电子能量超过10MeV的设备； 5.3.4.2 在规定的最大吸收剂量率下，进行4Gy照射，以间隙10min的方式连续运行4h，在最后一次照射终止后的10s开始测量，测得感生放射性的周围剂量当量H*(d)，且应满足下列要求： a) 累积测量5min，在离外壳表面5cm任何容易接近处不超过10μSv，离外壳表面1m处不超过1μSv； b) 在不超过3min的时间内，测得感生放射性的周围剂量当量率在离外壳表面5 cm任何容易接近处不超过200μSv/h，在离外壳表面lm处不超过20μSv/h。 6.1.3 在加速器迷宫门处、控制室和加速器机房墙外30cm处得周围剂量当量率应不大于2.5 μSv/h。 6.1.5 X射线能量超过10MV的加速器，屏蔽设计应考虑中子辐射防护。 6.1.6 控制室和治疗室之间应安装对讲与监视设备。 6.1.7 治疗室应有足够的使用面积，新建治疗室不应小于45m2。 6.1.8 治疗室入口处必须设置防护门和迷道，防护门应与加速器联锁。 6.1.9 相关位置（例如治疗室入口处上方等）应安装醒目的指示灯及辐射装置。6.1.10 治疗室通风次数应不小于4次/h。 8.1.4 在加速正常运行情况下，安全联锁系统每月检查1次。 8.1.5 在加速正常运行情况下，工作场所和周围区域辐射水平每年监测1次。 4.《医用X射线诊断卫生防护标准》（GBZ130-2002） 第6.2款，机房应有足够的使用面积。新建X射线机房，单管头200mA X射线机机房应不小于24m2；双管头的不小于36m2。牙科X射线机应有单独机房。 第6.3款，摄影机房中有用线束朝向的墙壁应有2mm铅当量的防护厚度，其他侧墙壁应有1mm铅当量的防护厚度。透视机房各侧墙壁应有1mm铅当量的防护厚度。设于多层建筑中的机房，天棚、地板应视为相应侧墙壁考虑，充分注意上下邻室的防护与安全。机房的门、窗必须合理设置，并有其所在墙壁相同的防护厚度。 5. 《医用X射线治疗卫生防护标准》（GBZ131-2002） 第4.5.5条，治疗室的防护门必须与治疗机的工作状态联锁，只有关闭治疗室门时才能照射；在治疗机照射状态下意外开启防护门则中断照射。应当采取预防措施， 防止照射中意外开启防护门，且此时在控制台应有相应显示。 第5.1款，治疗室的设置必须充分考虑周围地区与人员的安全，一般可以设在建筑物底层的一端。50kV以上治疗机的治疗室必须与控制室分开。治疗室一般应不小于24m2。室内不得放置与治疗无关的杂物。 第5.2款， 治疗室有用线束照射方向的墙壁按主射线屏蔽要求设计， 其余方向的建筑物按漏射线及散射线屏蔽要求设计。 第5.3款， 治疗室必须有观察治疗的设备 (如工业电视或观察窗) 。观察窗应设置在非有用线束方向的墙上，并具有同侧墙的屏蔽效果。 第5.4款， 治疗室内的适宜位置，应装设供紧急情况使用的强制中止辐照的设备。 第5.5款， 治疗室门的设置应避开有用线束的照射。无迷道的治疗室门必须与同侧墙具有等同的屏蔽效果。 第5.6款， 治疗室内门旁应有可供应急开启治疗室门的部件。 第5.7款， 治疗室门必须安装第4.5.5条联锁设备， 门外近处应有醒目的照射状态指示灯和电离辐射警告标志。 第5.8款， 治疗室要保持良好的通风。电缆、管道等穿过治疗室墙面的孔道应避开有用线束及人员经常驻留的控制台，并采用弧状孔、曲路或地沟。 - 6.《医用X射线CT机房的辐射屏蔽规范》（GBZ/T 180-2006） - 第4.2.1条款规定：机房外的人员可能受到的照射的年有效剂量小于0.25mSv。在距机房外表面0.3m处，空气比释动能率小于7.5μSv/ h。 7.《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005） 4.1款污水排放要求：综合医疗机构水污染物排放限值（日均值），总α排放标准为1Bq/L，总β排放标准为10Bq/L。 8.《医用放射性废物的卫生防护管理》（GB133-2009） 5.1.1款规定：使用放射性核素其日等效最大操作量等于或大于2×107Bq的临床核医学单位和医学科研机构，应设置有放射性污水池以存放放射性废水直至符合排放要求时方可排放。 5.2.1款规定：使用放射性药物治疗患者的临床核医学单位，应为贮源治疗患者提供有防护标志的专用厕所，对患者排泄物实施统一收集和管理。规定患者住院治疗期间不得使用其他厕所。 5.2.2款规定：专用厕所应具备使患者排泄物迅速全部冲洗入专用化粪池的条件，而且随时保持便池周围清洁。 5.2.3款规定：专用化粪池内排泄物在贮存衰变后，经审管部门核准方可排入下水道系统。 9.《医用X射线诊断放射防护要求》（GBZ130-2013） 第5.4款规定：在距机房屏蔽体外表面0.3m处，机房的辐射屏蔽防护，应满足下列要求 a)具有透视功能的X射线机在透视条件下检测时，周围剂量当量率控制目标值应不大于2.5μSv/h，X射线机连续出束时间应大于仪器响应时间。 b)CT机、乳腺摄影、口内牙片摄影、牙科全景摄影、牙科全景头颅摄影和全身骨密度仪机房外的周围剂量当量率控制目标值应不大于2.5μSv/h；其余各类型摄影机房外人员可能受到照射的年有效剂量约束值应不大于0.25mSv；测量时，测量仪器读出值应经仪器响应时间和剂量检定因子修正后得出实际剂量率。 第5.7款规定：机房外应有电离辐射警告标志、放射防护注意事项、醒目的工作状态指示灯，灯箱处应设警示语句；机房门应有闭门装置，且工作状态指示灯和机房相通的门能有效联动。 10. 环境天然放射性水平 淄博市环境天然γ辐射辐射剂量率，摘自《山东省环境天然放射性水平调查研究报告》（1989年),见表4-3。 表4-3淄博市环境天然γ辐射剂量率（×10-8Gy/h） 监测场所; 范 围; 平均值; 标准差. 原 野; 28.4～99.0; 49.5; 9.6. 道 路; 12.0～113.0; 35.5; 17.5. 室 内; 44.0～193.7; 89.0; 22.6.

五、验收监测

为掌握该医院辐射项目正常运行工况下周围辐射环境水平，对周围工作场所,进行了现场监测和检查，根据现场条件和相关监测标准、规范的要求合理布点。 1.监测项目 X-γ辐射剂量率、中子剂量率、β表面污染水平。 2.监测时间与环境条件 监测时间：2015年1月13日-2015年1月15日； 天气：晴；环境温度：6℃；相对湿度：27%。 3.监测方式 现场监测，X-γ辐射剂量率每个监测点读取10个测量值为一组，取其平均值，经过仪器效率校准并扣除宇宙射线响应值后作为最终测量结果。 β表面污染水平每个监测点读取10个测量值为一组，取其平均值，经过仪器效率校准，并根据公式计算后作为最终测量结果。 中子剂量当量率读取5个测量值为一组，取其平均值，经过仪器效率校准后作为最终测量结果。 水样在实验室进行前处理、制样后进行总放分析。 4.监测仪器 （1）FH40G型X-γ剂量率仪 （2）BH3105型中子剂量当量率仪 （3）α/β表面污染测量仪 （4）低本底α/β检测仪 本次验收使用的监测仪器主要技术参数，见表5-1、表5-2。 表5-1 便携式X-γ剂量率仪、中子剂量当量率仪主要技术参数 仪器名称; 便携式X-γ剂量率仪; 中子剂量当量率仪. 仪器型号; FH40G (JC08-08-2008); BH3105（JC09-03-2010）. 能量响应; 60keV～3MeV; 0.025eV～14MeV. 量 程; 1nGy/h～100μGy/h; 0.1μSv/h～100mSv/h. 生产厂家; 美国热电代理商进口仪器; 北京核仪器厂. 检定单位; 中国计量科学研究院; 中国计量科学研究院. 检定有效期; 2015年10月27日; 2015年10月27日. 表5-2 α/β表面污染测量仪监测仪器主要技术参数 仪器名称; αβ表面污染测量仪; 仪器型号; Como170. 仪器编号; JC10-07-2012; 检定单位; 中国计量科学研究院. 表面响应; 阈 值：α、β的阈值可以选用c/s、Bq或Bq/cm2单位进行编程设置效率（2π）： Cs-137，35%；Am-241，22%；U-238，26%; 检定有效期; 2015年7月29日. 5.监测技术规范 1.《环境地表γ辐射剂量率测定规范》（GB/T14583-1993）； 2.《表面污染测定第一部分 β发射体（EβMAX＞0.15MeV）和 α发射体》（GB/T 14056.1-2008）。

6.监测结果 淄博市中心医院核医学、电子直线加速器、DSA及医用X射线装置项目竣工环境保护验收监测结果，见表5-3～表5-21。监测布点示意图见图5-1～图5-7。表中数据均已扣除宇宙射线响应值。 表5-3 核医学X-γ辐射剂量率监测结果（nGy/h） 序号; 点位描述; 监测结果; 标准差. A1; 核医学入口; 110.0; 2.5. A2; 病人专用厕所门口; 123.0; 2.5. A3; 病人专用厕所中央; 117.9; 1.8. A4; 医生专用门口; 110.3; 2.7. A5; ECT控制室中央; 102.3; 5.6. A6; ECT病人躺床; 104.4; 3.1. A7; 候诊室中央; 122.1; 2.9. A8; I-131治疗室中央; 1.2μGy/h; 0.0. A9; I-131治疗室门口; 181.9; 3.6.

续表5-3 A10; I-131水杯废物桶; 5.3μGy/h; 0.1. A11; 废物痛; 1.8μGy/h; 0.0. A12; 分装仪最大; 10.2μGy/h; 0.3. A13; 分装淋洗室门口; 97.6; 3.9. A14; 工作台; 179.6; 3.8. A15; 淋洗检测台表面; 1.0μGy/h; 0.0. A16; 淋洗检测台表面; 6.4μGy/h; 0.1. A17; 淋洗标记台表面; 82.7; 1.7. A18; 注射口; 120.0; 3.3. A19; 工作台; 127.7; 2.5. A20; 注射室中央; 117.1; 3.0. 监测结果范围; 82.7 nGy/h～10.2μGy/h. 注：监测时，分装柜内有120mCi131I。 由表5-3可知，核医学科X-γ辐射剂量率监测范围为82.7 nGy/h～10.2μGy/h。 图5-1 核医学X-γ辐射剂量率监测布点示意图 图5-2 核医学β表面污染水平监测布点示意图 表5-4 核医学工作场所β表面污染水平监测结果（Bq/cm2） 序号; 点位描述; 监测值; 标准差. Z1; 走廊地表; 0.16; 0.00. Z2; 候诊室中间; 0.23; 0.01. Z3; 高活室门把手; 0.08; 0.01. Z4; 高活室中间; 0.11; 0.01. Z5; I-131分装机表面; 1.50; 0.02. Z6; 分装室门把手; 0.02; 0.00. Z7; 分装室工作台表面; 0.04; 0.01. Z8; 工作台表面; 0.02; 0.00. Z9; 淋洗检测橱表面; 0.16; 0.06. Z10; 标记分装橱表面; 0.06; 0.01. Z11; 分装室中间; 0.02; 0.00. Z12; 注射口表面; 0.06; 0.01. Z13; 注射室中间; 0.23; 0.02. Z14; 病人专用厕所中间; 0.04; 0.02. 监测值范围; 0.02～1.50. 注：监测时，分装柜内有120mCi131I。 由表5-4可知，核医学控制区β表面污染监测结果最大值为1.50Bq/cm2，监督区β表面污染监测结果最大值为0.04Bq/cm2，均满足《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》(GB18871-2002) 的控制水平要求。 表5-5 核医学废水中总α、总β放射性水平分析结果(Bq/L) 样品编号; 分析项目; 总α; 总β; 取样地点. 2015-SH-098; 衰变池水; 0.153; 0.176; 该医院核医学科第2级衰变池水. 由表5-5可知，衰变池水总α放射性为0.153Bq/L，低于《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中规定的1Bq/L的标准限值；总β放射性为0.176Bq/L，低于《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中规定的10Bq/L的标准限值。 表5-6 CT室周围 X-γ辐射剂量率监测结果（nGy/h） 序号; 点位描述; 非工作状态; 工作状态. 监测结果; 标准差; 监测结果; 标准差. B1; 操作位; 92.6; 2.6; 87.1; 2.3. B2; 小防护门中间外30cm处; 99.5; 3.6; 116.8; 2.8. B3; 大防护门中间外30cm处; 88.5; 2.4; 83.6; 1.8. B4; 东墙外30cm处; 99.0; 2.1; 111.4; 2.3. 监测结果范围; 88.5～99.0; 83.6～116.8. 注：监测工况为：120kV/180mA。 由表5-6可知，CT机非工作状态下，X-γ辐射剂量率监测范围为（88.5～99.0）nGy/h，处于淄博市天然本底水平范围内。工作状态下，X-γ辐射剂量率监测范围为（83.6～116.8）nGy/h，低于《医用X射线CT机房的辐射屏蔽规范》（GBZ/T 180-2006）中规定的7.5μGy/h的标准限值。 表5-7 模拟定位机室周围 X-γ辐射剂量率监测结果（nGy/h） 序号; 点位描述; 非工作状态; 工作状态. 监测结果; 标准差; 监测结果; 标准差. C1; 操作位; 79.7; 2.3; 84.3; 1.7. C2; 小防护门中间外30cm处; 81.6; 2.3; 83.9; 2.3. C3; 大防护门中间外30cm处; 69.0; 1.9; 70.4; 2.1. C4; 东墙外30cm处; 112.5; 4.5; 135.0; 3.9. 监测结果范围; 69.0～112.5; 70.4～135.0. 注：监测工况为：80kV/120mA。 由表5-7可知，模拟定位机非工作状态下，X-γ辐射剂量率监测范围为（69.0～112.5）nGy/h，处于淄博市天然本底水平范围内。工作状态下，X-γ辐射剂量率监测范围为（70.4～135.0）nGy/h，低于《医用X射线诊断放射防护要求》（GBZ130-2013）中规定的2.5μGy/h的标准限值。 图5-3 电子直线加速器、CT和模拟定位机监测布点示意图 表5-8 电子直线加速器非工作状态和工作状态机房周围环境X-γ辐射剂量率监测结果（nGy/h） 序号; 点位描述; 监测结果 （非工作状态）; 标准差; 监测结果 （工作状态）; 标准差. D1; 操作位; 78.0; 1.9; 80.4; 1.5. D2; 设备间距墙30cm处; 77.1; 1.4; 81.3; 1.9. D3; 机房距墙30cm处; 79.9; 1.4; 98.2; 4.3. D4; 防护门左门缝30cm处; 68.1; 2.3; 292.8; 7.0. D5; 防护门中间30cm处; 45.4; 1.7; 1.2μGy/h; 0.0. D6; 防护门右门缝30cm处; 61.2; 1.7; 448.6; 4.4. D7; 主屏蔽北墙外30cm处; 47.2; 1.4; 45.2; 1.8. D8; 西墙外30cm处; 124.7; 3.6; 192.3; 4.2. D9; 主屏蔽南墙外30cm处; 53.5; 1.5; 192.3; 4.2. D10; 南墙外30cm处; 61.0; 1.5; 54.4; 1.4. D11; 楼上核医学候诊室; 101.0; 2.4; 59.9; 1.7. 续表5-8 监测结果范围; 45.4～124.7; 45.2 nGy/h～1.2μGy/h. 注：射线能量15MV,照射野为30cm×30cm，射束方向为向下。 表5-9 电子直线加速器工作状态机房周围环境X-γ辐射剂量率监测结果（nGy/h） 序号; 点位描述; 监测结果; 标准差; 射束方向. D7; 主屏蔽北墙外30cm处; 287.1; 6.0; 向北出束. D9; 主屏蔽南墙外30cm处; 55.6; 2.4; 向南出束. D10; 南墙外30cm处; 63.3; 1.5. D11; 楼上核医学候诊室; 126.5; 2.0; 向上出束. D11-1; 楼上中药房; 89.6; 3.3. D11-2; 楼上中药房; 94.2; 3.1. 监测结果范围; 55.6～287.1. 注：射线能量15MV,照射野为30cm×30cm。 表5-10 电子直线加速器工作状态机房周围环境中子剂量当量率监测结果（μSv/h） 序号; 点位描述; 监测值; 标准差; 出束方向. D1; 操作位; 未检出; /; 向下出束. D2; 设备间距墙30cm处; 未检出; /. D3; 机房距墙30cm处; 未检出; /. D4; 防护门左门缝30cm处; 0.30; 0.05. D5; 防护门中间30cm处; 1.18; 0.08. D6; 防护门右门缝30cm处; 0.72; 0.08. D7; 主屏蔽北墙外30cm处; 未检出; /. D8; 西墙外30cm处; 未检出; /. D9; 主屏蔽南墙外30cm处; 未检出; /. D10; 南墙外30cm处; 未检出; /. D7; 分装室中间; 0.44; 0.04; 向北出束. D11; 注射口表面; 未检出; /; 向上出束. D9; 注射室中间; 未检出; /; 向南出束. 监测值范围; 0.30～1.18. 注：射线能量15MV,照射野为30cm×30cm。 表5-11 电子直线加速器感生放射性X-γ辐射剂量率监测结果（nGy/h） 序号; 点位描述; 监测结果; 标准差; 射束方向. 5cm; 距离机头5cm最大值; 1.8μGy/h; 0.1; 感生放射性. 100cm; 距离机头100cm最大值; 1.3μGy/h; 0.0. 监测结果范围; 1.3μGy/h～1.8μGy/h. 注：停止出束后1min测量。 由表5-8～5-11可知，电子直线加速器非工作状态下γ辐射剂量率监测范围为(45.4～124.7) nGy/h,处于淄博市天然本底水平范围内。工作状态下，周围环境剂量当量率最大值为2.38μSv/h（γ：1.2μGy/h，中子1.18μSv/h），满足《电子加速器放射治疗放射防护要求》（GBZ126-2011）中的周围剂量当量率应不大于2.5μSv/h的要求。加速器停止出束后，机头表面5cm和1m处的X-γ辐射剂量率监测结果分别为1.8μGy/h、1.3μGy/h，均低于《电子加速器放射治疗放射防护要求》（GBZ126-2011）中规定的200μSv/h和20μSv/h的标准限值。 表5-12 Tsx-101A型CT室周围 X-γ辐射剂量率监测结果（nGy/h） 序号; 点位描述; 非工作状态; 工作状态. 监测结果; 标准差; 监测结果; 标准差. E1; 操作位; 98.8; 2.8; 101.0; 2.6. E2; 小防护门中间外30cm处; 81.1; 1.8; 206.2; 26.2. E3; 大防护门中间外30cm处; 75.7; 1.3; 192.8; 7.6. E4; 西墙外30cm处; 124.3; 5.0; 133.7; 4.2. 监测结果范围; 75.7～124.3; 101.0～206.2. 注：监测工况为：130kV/270mA。 由表5-12可知，Tsx-101A型CT非工作状态下，X-γ辐射剂量率监测范围为（75.7～124.3）nGy/h，处于淄博市天然本底水平范围内。工作状态下，X-γ辐射剂量率监测范围为（101.0～206.2）nGy/h，低于《医用X射线CT机房的辐射屏蔽规范》（GBZ/T 180-2006）中规定的7.5μGy/h的标准限值。 表5-13 Tsx-301C型CT室周围 X-γ辐射剂量率监测结果（nGy/h） 序号; 点位描述; 非工作状态; 工作状态. 监测结果; 标准差; 监测结果; 标准差. F1; 操作位; 82.1; 1.9; 86.1; 2.8. F2; 小防护门中间外30cm处; 73.1; 2.4; 76.9; 1.6. F3; 大防护门中间外30cm处; 81.8; 3.8; 77.4; 1.7. F4; 东墙外30cm处; 86.8; 2.5; 89.4; 2.5. 监测结果范围; 73.1～86.8; 76.9～89.4. 注：监测工况为：120kV/270mA。 由表5-13可知，Tsx-301C型CT非工作状态下，X-γ辐射剂量率监测范围为（73.1～86.8）nGy/h，处于淄博市天然本底水平范围内。工作状态下，X-γ辐射剂量率监测范围为（76.9～89.4）nGy/h，低于《医用X射线CT机房的辐射屏蔽规范》（GBZ/T 180-2006）中规定的7.5μGy/h的标准限值。 表5-14 Lightspeed-VCT型CT室周围 X-γ辐射剂量率监测结果（nGy/h） 序号; 点位描述; 非工作状态; 工作状态. 监测结果; 标准差; 监测结果; 标准差. G1; 操作位; 85.4; 4.0; 114.9; 3.6. G2; 小防护门中间外30cm处; 84.7; 1.8; 83.9; 1.8. G3; 大防护门中间外30cm处; 79.6; 1.6; 168.4; 6.5. G4; 西墙外30cm处; 91.4; 3.6; 91.6; 3.4. 监测结果范围; 79.6～91.4; 83.9～168.4. 注：监测工况为：120kV/220mA。 由表5-14可知，Lightspeed-VCT型CT非工作状态下，X-γ辐射剂量率监测范围为（79.6～91.4）nGy/h，处于淄博市天然本底水平范围内。工作状态下，X-γ辐射剂量率监测范围为（83.9～168.4）nGy/h，低于《医用X射线CT机房的辐射屏蔽规范》（GBZ/T 180-2006）中规定的7.5μGy/h的标准限值。 图5-4 CT监测布点示意图 表5-15 DSA室周围 X-γ辐射剂量率监测结果（nGy/h） 序号; 点位描述; 非工作状态; 工作状态. 监测结果; 标准差; 监测结果; 标准差. H1; 操作位; 91.4; 2.5; 92.9; 3.8. H2; 小防护门中间外30cm处; 112.4; 4.4; 113.8; 3.6. H3; 大防护门右门缝外30cm处; 102.5; 4.7; 105.9; 3.5. H4; 大防护门中间外30cm处; 77.0; 1.6; 96.8; 4.4. H5; 大防护门左门缝外30cm处; 110.5; 3.9; 99.2; 5.0. H6; 楼下放射科; 84.0; 1.9; 87.0; 2.4. H7; 楼上胃镜室; 76.5; 1.6; 81.1; 2.0. 监测结果范围; 76.5～112.4; 81.1～113.8. 注：监测工况为：减影状态。 由表5-15可知，DSA非工作状态下，X-γ辐射剂量率监测范围为（76.5～112.4）nGy/h，处于淄博市天然本底水平范围内。工作状态下，X-γ辐射剂量率监测范围为（81.1～113.8）nGy/h，低于《医用X射线诊断放射防护要求》（GBZ130-2013）中规定的2.5μGy/h的标准限值。 图5-5 DSA及骨密度仪监测布点示意图 表5-16 Statif型拍片机室周围 X-γ辐射剂量率监测结果（nGy/h） 序号; 点位描述; 非工作状态; 工作状态. 监测结果; 标准差; 监测结果; 标准差. J1; 操作位; 87.9; 2.5; 75.8; 1.6. J2; 小防护门中间外30cm处; 81.3; 2.3; 78.1; 1.6. 续表5-16 J3; 大防护门中间外30cm处; 87.7; 2.8; 89.8; 4.2. J4; 东墙外30cm处; 89.8; 3.1; 89.9; 4.1. 监测结果范围; 81.3～89.8; 75.8～89.9. 注：监测工况为：110kV/180mA。 由表5-16可知，Statif型拍片机非工作状态下，X-γ辐射剂量率监测范围为（81.3～89.8）nGy/h，处于淄博市天然本底水平范围内。工作状态下，X-γ辐射剂量率监测范围为（75.8～89.9）nGy/h，低于《医用X射线诊断放射防护要求》（GBZ130-2013）中规定的2.5μGy/h的标准限值。 图5-6 放射科监测布点示意图 表5-17 碎石机室周围 X-γ辐射剂量率监测结果（nGy/h） 序号; 点位描述; 非工作状态; 工作状态. 监测结果; 标准差; 监测结果; 标准差. I1; 操作位; 91.1; 3.3; 89.2; 3.4. I2; 小防护门中间外30cm处; 92.8; 2.9; 88.9; 3.7. I3; 大防护门中间外30cm处; 85.0; 1.7; 89.4; 4.0. 监测结果范围; 85.0～92.8; 88.9～89.4. 注：监测工况为：90kV/120mA。 由表5-17可知，碎石机非工作状态下，X-γ辐射剂量率监测范围为（85.0～92.8）nGy/h，处于淄博市天然本底水平范围内。工作状态下，X-γ辐射剂量率监测范围为（88.9～89.4）nGy/h，低于《医用X射线诊断放射防护要求》（GBZ130-2013）中规定的2.5μGy/h的标准限值。 表5-18 拍片室周围 X-γ辐射剂量率监测结果（nGy/h） 序号; 点位描述; 非工作状态; 工作状态. 监测结果; 标准差; 监测结果; 标准差. K1; 操作位; 70.2; 1.7; 69.5; 2.2. K2; 小防护门中间外30cm处; 84.3; 1.6; 84.8; 2.2. K3; 小防护门中间外30cm处; 70.5; 1.5; 70.9; 1.4. K4; 大防护门中间外30cm处; 86.6; 3.2; 89.2; 3.9. K5; 小防护门中间外30cm处; 86.8; 2.2; 89.2; 3.5. K6; 操作位; 109.0; 4.6; 107.7; 3.0. 监测结果范围; 70.2～109.0; 69.5～107.7. 注：监测工况为：120kV/180mA。 由表5-18可知，Ysio拍片机非工作状态下，X-γ辐射剂量率监测范围为（70.2～109.0）nGy/h，处于淄博市天然本底水平范围内。工作状态下，X-γ辐射剂量率监测范围为（69.5～107.7）nGy/h，低于《医用X射线诊断放射防护要求》（GBZ130-2013）中规定的2.5μGy/h的标准限值。 图5-7 查体中心监测布点示意图 表5-19 DR室周围 X-γ辐射剂量率监测结果（nGy/h） 序号; 点位描述; 非工作状态; 工作状态. 监测结果; 标准差; 监测结果; 标准差. L1; 操作位; 76.3; 1.4; 77.9; 1.7. L2; 防护门中间外30cm处; 77.9; 2.2; 77.7; 1.8. L3; 北墙外; 86.5; 2.7; 92.6; 3.1. 监测结果范围; 76.3～86.5; 77.7～92.6. 注：监测工况为：90kV/120mA。 由表5-19可知，Episcope拍片机非工作状态下，X-γ辐射剂量率监测范围为（76.3～86.5）nGy/h，处于淄博市天然本底水平范围内。工作状态下，X-γ辐射剂量率监测范围为（77.7～92.6）nGy/h，低于《医用X射线诊断放射防护要求》（GBZ130-2013）中规定的2.5μGy/h的标准限值。 表5-20 数字胃肠室周围 X-γ辐射剂量率监测结果（nGy/h） 序号; 点位描述; 非工作状态; 工作状态. 监测结果; 标准差; 监测结果; 标准差. M1; 操作位; 86.2; 2.2; 88.4; 2.3. M2; 防护门中间外30cm处; 91.9; 1.8; 95.8; 2.1. M3; 北墙外; 92.8; 3.9; 109.4; 2.4. 监测结果范围; 86.2～92.8; 88.4～109.4. 注：监测工况为：90kV/160mA。 由表5-20可知，数字胃肠机非工作状态下，X-γ辐射剂量率监测范围为（86.2～92.8）nGy/h，处于淄博市天然本底水平范围内。工作状态下，X-γ辐射剂量率监测范围为（88.4～109.4）nGy/h，低于《医用X射线诊断放射防护要求》（GBZ130-2013）中规定的2.5μGy/h的标准限值。 表5-21 钼靶操作室周围 X-γ辐射剂量率监测结果（nGy/h） 序号; 点位描述; 非工作状态; 工作状态. 监测结果; 标准差; 监测结果; 标准差. N1; 操作位; 84.9; 1.9; 88.1; 3.2. N2; 小防护门中间外30cm处; 84.8; 3.3; 105.8; 3.5. N3; 大防护门中间外30cm处; 76.1; 1.7; 86.7; 3.0. 监测结果范围; 76.1～84.9; 86.7～105.8. 注：监测工况为：70kV/160mA。 由表5-21可知，钼靶机非工作状态下，X-γ辐射剂量率监测范围为（76.1～84.9）nGy/h，处于淄博市天然本底水平范围内。工作状态下，X-γ辐射剂量率监测范围为（86.7～105.8）nGy/h，低于《医用X射线诊断放射防护要求》（GBZ130-2013）中规定的2.5μGy/h的标准限值。

六、职业与公众受照剂量

1.职业人员个人累积剂量检测结果 根据该医院提供的2014年1月9日至2015年1月21日四个季度的个人累积剂量检测报告，由淄博市疾病预防控制中心检测，该医院共112名辐射工作人员，其中有90人的个人剂量计四个季度均进行了检测，有效累积剂量情况见表6-1。 - 表6-1 辐射工作人员个人剂量计检测情况统计表 个人剂量计累积剂量范围; 个人剂量计人数. 管理约束值（2mSv/a）以内; 63人. 管理约束值（2mSv/a）～标准限值（20mSv/a）; 27人. 大于标准限值（20mSv/a）; 0人. 辐射工作人员年有效累积剂量检测均低于《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》(GB18871-2002)中规定职业人员的剂量限值20mSv/a，其中有27人高于环评报告表提出的2mSv/a的管理约束限值。 2.公众受照剂量 根据现场监测结果，公众可达处取加速器工作状态下周围环境剂量当量率最大值2.38μSv/h计算，根据该环评影响报告表中提出的每年平均开机230小时，公众人员居留因子取1/4，可以估算： H=0.7×（2.38-0.045）×230×1/4≈0.093mSv 该年有效剂量低于《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》(GB18871-2002)中规定公众的剂量限值1mSv/a，也低于环评报告表提出0.1mSv/a的约束限值。

七、辐射安全管理

环境管理和安全防护检查 根据《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》（国务院第449号令）、《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》(环境保护部第3号令)及环境保护主管部门的要求，放射性同位素及射线装置使用单位应落实环评文件及环评批复中要求的各项管理制度和安全防护措施。为此对该医院的辐射环境管理和安全防护措施进行了检查。 1.组织机构 该院签订了辐射工作安全责任书，签订了辐射工作安全责任书，明确法定代表人李忠泰为本单位辐射工作安全责任人，由保健科负责射线装置的安全和防护工作。成立了辐射安全与环境保护管理工作领导小组。 2.安全管理制度 该医院制定了安全防护管理制度。 1.工作制度。制定了《辐射安全与防护管理制度》、《放射诊疗设备状态与防护检测制度》、《放射性同位素订购、领取、保管、使用制度》、《放射诊疗设备安全管理制度》、《医学装备维修保养管理制度》、《核医学科放射性废物处理制度》等。 2.操作规程。制定了《核医学科工作操作规程》、《CT操作规程》、《数字胃肠操作规程》、《透视机操作规程》、《肿瘤放射治疗操作规程》等。 3.应急程序。制定了《放射安全事故应急处理预案》，2014年放射科、核医学科和放疗科分别进行了辐射事故应急演练并形成了演练报告。 4.人员培训。制定了《放射工作人员培训制度》，该院共有112名放射工作人员，其中12人参加了辐射安全与防护知识初级培训，证书已过期；20人参加了淄博市环保局组织的辐射安全与防护知识培训，其中13个证书已过期。 5.监测方案。制定了《辐射环境监测方案》，委托山东省医科院进行年度监测，有2013年的年度监测报告。 6.个人剂量。该医院辐射工作人员112人，均配备个人剂量计，委托淄博市疾病预防控制中心监测，建立了个人剂量档案，做到1人1档。 7.年度评估。编写了《淄博市中心医院2014年放射性同位素与射线装置安全和防护状况评估报告》，并上报当地环保部门。 （三）辐射安全防护情况 根据医院提供： （1）核医学ECT项目位于门诊楼最东头一层，建筑面积466m2。其上方为CT室，下方为加速器机房。核医学科各房间墙壁均为粘土砖和水泥结构，厚度约37cm。其中高活室、注射室、候诊室、ECT机房和病人专用厕所门的防护厚度为3mm铅当量。核医学科配备通风橱4个，其防护为前面10mmPb，侧面为8mmPb，后部与顶部为5mmPb，厨内配有排风装置，排风管道直通楼顶。核医学科还配备有2个大铅罐，防护厚度10mmPb；2个小铅罐，防护厚度5mmPb；淋洗铅罐4个，防护厚度5mmPb；1个大固体废物桶，防护厚度20mmPb；1个小固体废物桶，防护厚度10mmPb；铅衣4套。99mTc发生器屏蔽厚度为40mmPb，淋洗瓶亦有铅防护屏蔽。建有二级衰变池，尺寸：2000mm×1000mm×1500mm。设置有贮存室用于存放放射性固体废物，固体废物按核素类别进行贮存，10个半衰期后，按普通医疗废物处理。 （2）电子电子直线加速器位于门诊楼地下一层，上方为核医学科，南侧为药品仓库。加速器治疗室内径为8.1m×8.6m×3.0m，容积为208.98m3，室内面积为69.66m2。南北两侧屏蔽墙为主屏蔽，厚度为2500mm加72mm钢板；南北副屏蔽厚度为1200mm，东西墙为1200mm，室顶主屏蔽墙厚为2500mm加72mm钢板。防护门为含硼石蜡16cm加14mm铅板。加速器治疗室内设置通风系统，两个进风口分别位于治疗室顶部东北角和东南角，两台送风机送风量标称值分别为9000 m3/h、5500 m3/h。治疗室内有电视监控和对讲系统，治疗室防护门有门机联锁，张贴有电离辐射警示标志。 （3）医用X射线装置墙体均为370mm实体砖墙，并用防辐射砂浆20mm内涂，楼板均为15mm混凝土浇筑。CT机房内外门和观察窗为4mmPb ，放射科内外门和观察窗为3mmPb。 （4）各辐射工作场所门口均贴有“当心电离辐射”警告标志和中文警示说明。

4.安全及防护情况 医院配置的辐射防护用品和辐射监测仪器，见下表。 设备名称; 型号; 数量. α 、β、γ辐射测量仪; 德国柯雷1500; 1. 个人剂量当量监测仪; BS2010; 4. 铅衣; 59. 铅帽; 21. 铅手套; 5. 铅眼镜; 11. 铅围脖; 70. 铅屏风; 6.

八、验收监测结论与建议

结 论 （一）项目概况 淄博市中心医院位于淄博市张店区共青团路54号。本项目涉及辐射项目包括：（1） 1枚90Sr-90Y放射源，活度为1.28×109Bq，为Ⅴ类放射源（1枚），已退役；（2）在用1台电子电子直线加速器（6～18MeV）、1台DSA（120kV/1000mA），1台C型臂（120kV/50mA），均属于Ⅱ类射线装置。（3）在用2台CT机（140kV/600mA、140kV/350mA）、1台数字胃肠机（120kV/800mA）、1台透视机（125kV/500mA）、2台数字拍片机（150kV/630mA、150kV/630mA）、1台碎石机（100kV/300mA）、1台骨密度检测仪（75kV/1.5mA）、1台口腔全景机（90kV/20mA），1台模拟定位机（125kV/500mA）、2台小C型臂（100kV/20mA、110kV/30mA），均为Ⅲ类射线装置。（4）使用核素99mTc（日等效最大操作量为3.7×107Bq）用于ECT诊断、89Sr（日等效最大操作量为1.48×107Bq）用于骨瘤治疗、131I（日等效最大操作量为9.25×107Bq）用于甲状腺瘤治疗、125I（日等效最大操作量为1.20×104Bq）用于放免分析、使用14C（日等效最大操作量为7.40×103Bq）用于生化检测，属乙级非密封放射性物质工作场所。 （二）现场检查结果 （1）该院签订了辐射工作安全责任书，签订了辐射工作安全责任书，明确法定代表人李忠泰为本单位辐射工作安全责任人，由保健科负责射线装置的安全和防护工作。成立了辐射安全与环境保护管理工作领导小组。 1.工作制度。制定了《辐射安全与防护管理制度》、《放射诊疗设备状态与防护检测制度》、《放射性同位素订购、领取、保管、使用制度》、《放射诊疗设备安全管理制度》、《医学装备维修保养管理制度》、《核医学科放射性废物处理制度》等。 2.操作规程。制定了《核医学科工作操作规程》、《CT操作规程》、《数字胃肠操作规程》、《透视机操作规程》、《肿瘤放射治疗操作规程》等。 3.应急程序。制定了《放射安全事故应急处理预案》，2014年放射科、核医学科和放疗科分别进行了辐射事故应急演练并形成了演练报告。 4.人员培训。制定了《放射工作人员培训制度》，该院共有112名放射工作人员，其中12人参加辐射安全与防护知识初级培训，证书已过期；20人参加淄博市环保局组织的辐射安全与防护知识培训，其中13个证书已过期。 5.监测方案。制定了《辐射环境监测方案》，委托山东省医科院进行年度监测，有2013年的年度监测报告。 6.个人剂量。该医院辐射工作人员112人，均配备个人剂量计，委托淄博市疾病预防控制中心监测，建立了个人剂量档案，做到1人1档。 7.年度评估。编写了《淄博市中心医院2014年放射性同位素与射线装置安全和防护状况评估报告》，并上报当地环保部门。 8.各辐射工作场所门口均贴有“当心电离辐射”警告标志和中文警示说明，，加速器治疗室门机联锁装置和工作状态指示灯正常使用，治疗室装有视频监控，工作过程保持通风。 9.各辐射工作场所均配有铅衣、铅手套等辐射防护用品，加速器治疗室配备有X-γ剂量率仪，ECT配有表面污染仪。 10.核医学SPECT实验室遵照国家标准要求，划定了控制区。设置了电离辐射警告标志，标志符合《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（18871-2002）的要求。建立了放射性药品使用登记制度，建立使用台帐。 11.核医学设置了病人专用厕所，建设了1处衰变池，配备了固体废物衰变桶。 （三）现场监测结果 （1）核医学科γ辐射剂量率监测范围为82.7 nGy/h～10.2μGy/h。核医学控制区β表面污染监测结果最大值为1.50Bq/cm2，监督区β表面污染监测结果最大值为0.04Bq/cm2，均满足《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》(GB18871-2002) 的控制水平要求。衰变池水总α放射性为0.153Bq/L，低于《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中规定的1Bq/L的标准限值；总β放射性为0.176Bq/L，低于《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中规定的10Bq/L的标准限值。 （2）CT机非工作状态下，X-γ辐射剂量率监测范围为（88.5～99.0）nGy/h，处于淄博市天然本底水平范围内。工作状态下，X-γ辐射剂量率监测范围为（83.6～116.8）nGy/h，低于《医用X射线诊断放射防护要求》（GBZ130-2013）中规定的2.5μGy/h的标准限值。 （3）模拟定位机非工作状态下，X-γ辐射剂量率监测范围为（69.0～112.5）nGy/h，处于淄博市天然本底水平范围内。工作状态下，X-γ辐射剂量率监测范围为（70.4～135.0）nGy/h，低于《医用X射线诊断放射防护要求》（GBZ130-2013）中规定的2.5μGy/h的标准限值。 （4）电子直线加速器非工作状态下γ辐射剂量率监测范围为(45.4～124.7) nGy/h,处于淄博市天然本底水平范围内。工作状态下，周围环境剂量当量率最大值为2.38μSv/h（γ：1.2μGy/h，中子1.18μSv/h），满足《电子加速器放射治疗放射防护要求》（GBZ126-2011）中的周围剂量当量率应不大于2.5μSv/h的要求。加速器停止出束后，机头表面5cm和1m处的X-γ辐射剂量率监测结果分别为1.8μGy/h、1.3μGy/h，均低于《电子加速器放射治疗放射防护要求》（GBZ126-2011）中规定的200μSv/h和20μSv/h的标准限值。 （5）Tsx-101A型CT非工作状态下，X-γ辐射剂量率监测范围为（75.7～124.3）nGy/h，处于淄博市天然本底水平范围内。工作状态下，X-γ辐射剂量率监测范围为（101.0～206.2）nGy/h，低于《医用X射线诊断放射防护要求》（GBZ130-2013）中规定的2.5μGy/h的标准限值。 （6）Tsx-301C型CT非工作状态下，X-γ辐射剂量率监测范围为（73.1～86.8）nGy/h，处于淄博市天然本底水平范围内。工作状态下，X-γ辐射剂量率监测范围为（76.9～89.4）nGy/h，低于《医用X射线诊断放射防护要求》（GBZ130-2013）中规定的2.5μGy/h的标准限值。 （7）Lightspeed-VCT型CT非工作状态下，X-γ辐射剂量率监测范围为（79.6～91.4）nGy/h，处于淄博市天然本底水平范围内。工作状态下，X-γ辐射剂量率监测范围为（83.9～168.4）nGy/h，低于《医用X射线诊断放射防护要求》（GBZ130-2013）中规定的2.5μGy/h的标准限值。 （8）DSA非工作状态下，X-γ辐射剂量率监测范围为（76.5～112.4）nGy/h，处于淄博市天然本底水平范围内。工作状态下，X-γ辐射剂量率监测范围为（81.1～113.8）nGy/h，低于《医用X射线诊断放射防护要求》（GBZ130-2013）中规定的2.5μGy/h的标准限值。 （9）Statif型拍片机非工作状态下，X-γ辐射剂量率监测范围为（81.3～89.8）nGy/h，处于淄博市天然本底水平范围内。工作状态下，X-γ辐射剂量率监测范围为（75.8～89.9）nGy/h，低于《医用X射线诊断放射防护要求》（GBZ130-2013）中规定的2.5μGy/h的标准限值。 （10）碎石机非工作状态下，X-γ辐射剂量率监测范围为（85.0～92.8）nGy/h，处于淄博市天然本底水平范围内。工作状态下，X-γ辐射剂量率监测范围为（88.9～89.4）nGy/h，低于《医用X射线诊断放射防护要求》（GBZ130-2013）中规定的2.5μGy/h的标准限值。 （11）Ysio拍片机非工作状态下，X-γ辐射剂量率监测范围为（70.2～109.0）nGy/h，处于淄博市天然本底水平范围内。工作状态下，X-γ辐射剂量率监测范围为（69.5～107.7）nGy/h，低于《医用X射线诊断放射防护要求》（GBZ130-2013）中规定的2.5μGy/h的标准限值。 （12）Episcope拍片机非工作状态下，X-γ辐射剂量率监测范围为（76.3～86.5）nGy/h，处于淄博市天然本底水平范围内。工作状态下，X-γ辐射剂量率监测范围为（77.7～92.6）nGy/h，低于《医用X射线诊断放射防护要求》（GBZ130-2013）中规定的2.5μGy/h的标准限值。 （13）数字胃肠机非工作状态下，X-γ辐射剂量率监测范围为（86.2～92.8）nGy/h，处于淄博市天然本底水平范围内。工作状态下，X-γ辐射剂量率监测范围为（88.4～109.4）nGy/h，低于《医用X射线诊断放射防护要求》（GBZ130-2013）中规定的2.5μGy/h的标准限值。 （14）钼靶机非工作状态下，X-γ辐射剂量率监测范围为（76.1～84.9）nGy/h，处于淄博市天然本底水平范围内。工作状态下，X-γ辐射剂量率监测范围为（86.7～105.8）nGy/h，低于《医用X射线诊断放射防护要求》（GBZ130-2013）中规定的2.5μGy/h的标准限值。 （四）职业与公众受照结果 医院辐射工作人员个人累积剂量监测结果均未超过《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）中规定职业人员20mSv/a的剂量限值，其中27人超过环评报告中提出的2mSv/a的管理约束限值。经估算公众年有效剂量低于《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）中规定1mSv/a的剂量限值，也低于环评报告提出的0.1mSv/a的管理约束限值。 （五）存在的问题 1.医院辐射工作人员辐射安全与防护培训合格证数量不足，必须按照辐射人员培训计划，尽快组织辐射工作人员参加辐射安全防护培训，做到持证上岗。 2.个人剂量检测没有做到每人按季度检测，存在遗漏情况。 综上所述，淄博市中心医院核医学、电子直线加速器、DSA及医用X射线装置项目基本落实了辐射安全管理制度和辐射安全防护各项措施，建议采取措施、解决存在的问题后进行建设项目竣工环境保护验收。

建 议 1.完善和规范各种辐射安全管理档案，及时更新辐射设备台帐。 2.按照法律法规要求保证每名辐射工作人员按季度进行个人剂量检测。 3.及时修订各类规章制度，定期开展辐射应急演练并做好演练记录。

4.建立完善的个人剂量档案管理留存制度。 5.严格执行辐射工作人员取得辐射防护培训合格证后方可从事放射工作的制度，尽快组织人员参加辐射防护培训。